- 齐齐哈尔医学院附属第二医院采购

- 医用放射诊疗设备及机房防护年度检测服务

- 项目编号：QY-FSEY-2026021

- 项目概况

- 项目名称：医用放射诊疗设备及机房防护年度检测

- 采购内容：医用放射诊疗设备及机房防护年度检测服务

- 3、采购预算：预算为人民币 贰万捌仟元整（￥28,000.00）报价超过此预算的投标将被视为无效。

- 二、投标人资格要求

- 1. 具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照（副本复印件，名称须与全部资质主体名称完全一致，不接受挂靠、无授权分支机构投标 。）。

- 2. 具有省级卫健委核发、有效期内《放射卫生技术服务机构资质证书》，业务范围必须包含：放射卫生检测；须附证书正文+业务范围附表；（技术服务范围、技术服务检测项目及参数）

- 3. 具有市场监督管理局(质量技术监督局)颁发的CMA检验检测机构资质认定证书，范围包含“电离辐射”。

- 4. 具有仪器检定/校准证书（辐射检测仪、剂量仪必须在检定有效期内；仪器编号要和现场用的一致；过期直接废报告）

- 5. 具有检测人员证明（至少3名现场检测人员，报告签字人要有资质对应权限）

- 6. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 7. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 8. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 9. 近3年内至少1份医疗机构放射年度检测同类业绩（提供合同+报告首页复印件）。

10.投标人未被卫生健康委员会、生态环境部门和市场监督管理局等行政部门列入不合格名单、黑名单或严重违法失信名单，且未受到过上述各级部门的行政处罚（含通报批评、警告、罚款、停业、吊销许可证、撤销资质等）。自行出具承诺函，格式自拟，须对承诺内容的真实性负责，采购方有权后期核查公示文件。

- 11. 本项目不接受联合体投标。

- 三、服务内容

- 依据说明书或规程对该院14台医用放射诊疗设备质量控制检测及机房防护年度检测：

- （一）检测依据

- 中标人应针对每台设备及放射工作场地，严格依据《中华人民共和国职业病防治法》、《放射诊疗管理规定》相关要求，按照GBZ130-2020《放射诊断放射防护要求》、WS76-2020《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》、《X射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范》（WS519-2019）标准，申请开展医用放射诊疗设备质量控制检测及机房防护年度检测。

- 包含但不限于《中华人民共和国职业病防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射诊疗管理规定》、《放射工作人员职业健康管理办法》、《卫生部核事故与放射事故应急预案》等

- （二）检测内容要求

- 1.设备性能检测按（WS76-2020）（WS519-2019）

- 根据相关标准中检测要求对每台设备进行质量控制检测，并出具单台设备性能判定结论。

- 2.场所防护检测（按GBZ130-2020）

- 各屏蔽结构泄漏剂量、操作位剂量率、周边环境剂量率，判定屏蔽是否达标；记录全部点位数据。

- 3.服务内容

- 出具综合防护检测；存在超标项提供书面整改建议；清单范围内不合格点位免费复测；复测直至合格。

- （三）检测数据汇总

- 中标人应在全部检测工作完成后，向招标人提交一份完整的检测数据汇总报告，列明全部14台医用放射诊疗设备质量控制检测及机房防护年度检测结果。

- 设备明表

- CT：4台、DSA：2台、牙片机：1台、X射线机：2台、胃肠机：1台、骨密度仪：1台、C型臂：2台、便携式X射线机：1台。

- 合计：14台

- 四、递交响应文件事宜

- 1. 文件内容： 响应文件应至少包含但不限于以下内容：

- · 报价表（需注明测试价格（含税）、解决方案）。

- · 投标人资格证明文件（详见第二条要求）。

- · 售后服务承诺书。

- 2. 递交形式： 纸质版文件，密封包装。

- 3. 递交地点： 齐齐哈尔医学院附属第二医院设备管理科（地址：黑龙江省齐齐哈尔市建华区中华西路37号）。

- 4. 联系人： 周老师

- 5. 联系电话： 18646632336

- 6. 报名截止时间： 2026年10月12日—2026年10月14日。逾期送达或未密封的响应文件将不予受理。

- （请注意：自本公告发布之日起，共三个工作日。请投标人自行计算并把握截止时间。）