- 齐齐哈尔医学院附属第二医院

- 动态血压监护仪采购需求

- 项目编号：QY-FSEY-2026027

- 为进一步提升我院医疗服务能力，满足临床治疗需求，根据医院年度采购计划及预算安排，本着公开、公平、公正的原则，现面向社会公开采购射频治疗仪及配套耗材。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

- 项目概况

- 1.项目名称：动态血压监护仪

- 2.询价内容：动态血压监护仪

- 3.采购预算：单价预算为人民币壹万捌仟元整（￥18000.00）报价超过此预算的投标将被视为无效。

- 4.采购数量：1台

- 5.设备用途：主要用于24小时动态血压监测。

- 二、供应商资格要求：国内独立法人，具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照（副本复印件）。

- 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 3. 具有履行合同所必需的设备及耗材和专业技术能力。

- 4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 5. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 6. 必须具备有效的《第二类医疗器械生产备案凭证》或《医疗器械经营许可证》。

- 7. 所投产品必须为合法注册的医疗器械，提供《中华人民共和国医疗器械注册证》或《医疗器械生产备案凭证》（复印件），且产品适用范围须与本次采购要求相符。

- 8. 本项目不接受联合体投标。

- 三、技术参数要求

- 动态血压监护仪参数

- 1.数据连接：USB 数据线

- 2.测量方法：智能降压测量，测量时间短，体感舒适

- 3.血压测量范围：压力测量范围为 0 mmHg～280 mmHg

- 4.脉率测量范围：测量范围应为40bpm～200 bpm

- 5.分辨率：血压读数的分辨率为 1mmHg，脉率读数的分辨率为 1BPM

- 6.可重复性：在静态连续低压状态下测量，在刻度范围内每一点重复测量的读数之间，相差不大于2mmHg

- 7.血压测量准确性：在量程中的任何测量点上，袖带内压力测量的最大误差应为±2mmHg

- 8.脉率测量准确性：±2BPM

- 9.安全保护：双安全回路，当血压监测仪袖带压力超过40.0 kPa（300mmHg）时，自动打开电磁阀放气的时间不超过2秒

- 10.快速泄气：在充气系统阀门全开快速放气的情况下，压力从34.67 kPa（260mmHg）降到2 kPa（15mmHg）的时间不超过10s

- 11.袖带：无金属袖带，松紧式防滑袖带衬套。

- 12.LCD屏幕，可显示：年、月、日、ID、记录时间、事件、结束、电池电量、白天夜晚标识、体位状态

- 13.工作电源：碱性电池

- 14.数据存储器：闪存储存不小于1000个读数

- 15.测量间隔时间：血压监测仪进行自动血压测量的间隔时间可选择为（5，10，15，20，30，45，60，90、120）分钟中的任何一种，时间误差不超过选择值的5%

- 16.尺寸：≤ 120×70×30mm3

- 17.报警功能：可自定义报警阈值，选择开启或关闭视觉、听觉报警

- 18.设备拥有补测功能，当测量结果错误、未能测量出来结果时，设备应进行补测，同时考虑患者舒适性，只补测一次

- 19.分析软件能够自动删除错误数据，并且删除的数据可见。

- 20.分析软件能够在一个界面展示日夜对比统计直方图、频率分布图、圆饼图、趋势图、条形趋势图、散点图等工具

- 21.分析软件能够显示每条数据在测量时的姿势，运动、躺、坐立等，为临床提供诊断参考依据

- 22.分析软件能提供血压负荷值、夜间血压下降率、平均动脉压（MAP）、平滑指数、动脉硬化指数、谷峰比值等内容

- 23.支持对接医院His系统，数据结构采用模块化标准格式，数据传递、数据响应、数据存储各模块间的数据共享。

- 四、递交响应文件事宜

- 1. 文件内容： 响应文件应至少包含但不限于以下内容：

- · 响应函、报价表（1、设备需注明设备品牌、型号、单价、总价及交货期  2、配套专用耗材清单、规格、每项耗材单独报单价；设备与耗材需分开报价 ）。

- · 详细的货物说明及技术参数偏离表。

- · 供应商资格证明文件（详见第二条要求）。

- · 医疗器械注册证/备案凭证复印件。

- · 制造商授权书或代理证明（如适用）。

- · 售后服务承诺书（1、设备需明确保修期限、响应时间、维修服务等内容；2、耗材供应保障及配送时效）。

- 2. 递交形式： 纸质版文件，密封包装。

- 3. 递交地点： 齐齐哈尔医学院附属第二医院采购供应科（地址：黑龙江省齐齐哈尔市建华区中华西路64号）。

- 4. 联系人： 薛老师

- 5. 联系电话： 0452-2739763

- 6. 报名截止时间：2026年11月3日— 2026年11月5日。逾期送达或未密封的响应文件将不予受理。

- （请注意：自本公告发布之日起，共三个工作日。请供应商自行计算并把握截止时间。）