齐齐哈尔医学院附属第二医院射频治疗仪采购需求
项目编号：QY-FSEY-2026026

  为进一步提升我院医疗服务能力，满足临床治疗需求，根据医院年度采购计划及预算安排，本着公开、公平、公正的原则，现面向社会公开询价射频治疗仪医疗设备。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。
1、 项目概况
1、项目名称：齐齐哈尔医学院附属第二医院射频治疗仪询价项目
2、采购内容：射频治疗仪一台
3、采购预算：单价预算为人民币肆万伍仟元整（￥45000.00）报价超过此预算的投标将被视为无效。
4、设备用途：主要用于介入科、骨科、疼痛科颈腰椎间盘突出、脊柱病变及各类急慢性疼痛患者。
二、供应商资格要求：具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照（副本复印件）。
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
6. 必须具备有效的《第三类医疗器械注册证》和《医疗器械经营许可证》。
[bookmark: _GoBack]7. 所投产品必须为合法注册的医疗器械，提供《中华人民共和国医疗器械注册证》或《医疗器械生产备案凭证》（复印件），且产品适用范围须与本次采购要求相符。
8. 本项目不接受联合体投标。
三、技术参数要求

               射频治疗仪参数要求

1、适应症：用于三叉神经痛、腰椎间盘突出症引起的疼痛的射频消融髓核成形术治疗及脉冲射频对脊神经根(颈椎和腰椎神经根)进行治疗。
2、技术参数
2.1、兼容双极直体电极、射频软体电极。
2.2、射频频率：440KHZ±40KHZ  正弦波  
2.3、工作电压：220V±10% 50Hz±1Hz。
2.4、治疗输出功率0-20W(可调)。
2.5、时间设置范围：标准射频时间设定：0.5-20min（可调）
脉冲射频时间设定：0.5-30min（可调）
2.6、温度可调：温度控制范围36～95℃，温度测量范围：25～110℃，显示精度：0.1℃。
2.7、脉冲射频频率可调：1Hz-8Hz；
脉冲射频宽度可调：10ms-50ms；
脉冲射频电压可调：30V-120V。
2.8、刺激模式：恒定电流、电压刺激功能，通过刺激进行感觉和运动神经鉴别辅助穿刺定位。
刺激信号脉冲频率：1～200Hz，刺激信号脉冲宽度：2ms，
刺激信号脉冲幅度：电压刺激：0.1V-10V，步距：0.1V；
电流刺激：0.1mA-10mA，步距：0.1mA；
2.9、阻抗测量范围：0-3000Ω。
2.10、工作电极及射频套管针具有独立注册证
3、设备性能
3.1、高清彩色触摸屏设计，尺寸＞10寸，分辨率≥1024*600
3.2、控制与输出全数字化，
3.3、实时显示状态信息，具有射频电极、中性极板、脚踏开关脱落提示功能。
3.5、实时检测治疗参数并以图文形式显示。
3.6、配置检测器：测试主机工作状态。
3.7、飞梭旋钮一键式操作，无需停机即可设置参数。
3.8、具有开机系统自检功能。
3.9、防呆接头功能。

四、递交响应文件事宜
1. 文件内容： 响应文件应至少包含但不限于以下内容：
   · 投标函、报价表（需注明设备品牌、型号、单价、总价及交货期）。
   · 详细的货物说明及技术参数偏离表。
   · 供应商资格证明文件（详见第二条要求）。
   · 医疗器械注册证/备案凭证复印件。
   · 制造商授权书或代理证明（如适用）。
   · 售后服务承诺书（需明确保修期限、响应时间、维修服务等内容）。
2. 递交形式： 纸质版文件，密封包装。
3. 递交地点： 齐齐哈尔医学院附属第二医院采购供应科（地址：黑龙江省齐齐哈尔市建华区中华西路64号）。
4. 联系人： 薛老师
5. 联系电话： 0452-2739763
6. 报名截止时间：2026年10月21日— 2026年10月23日。逾期送达或未密封的响应文件将不予受理。 
（请注意：自本公告发布之日起，共三个工作日。请供应商自行计算并把握截止时间。）
