齐齐哈尔医学院附属第二医院采购
胸外科微创手术器械需求
项目编号：QY-FSEY-2026017

  为进一步提升我院医疗服务能力，满足临床治疗需求，根据医院年度采购计划及预算安排，本着公开、公平、公正的原则，现面向社会公开采购胸外科微创手术器械。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。
1、 项目概况
1.项目名称：齐齐哈尔医学院附属第二医院胸外科微创手术器械系统采购项目
2.采购内容：胸外科微创手术器械一套
3.采购预算：单价预算为人民币肆万捌仟元整（￥48000.00）报价超过此预算的投标将被视为无效。
4.设备用途：主要用于各类胸外科微创手术操作，完成组织切开、分离、结扎、止血、缝合等基础手术步骤。
二、供应商资格要求：  
1.具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照（副本复印件）。
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
6. 必须具备有效的《第一类医疗器械生产备案凭证》或《医疗器械经营许可证》。
7. 所投产品必须为合法注册的医疗器械，提供《中华人民共和国医疗器械注册证》或《医疗器械生产备案凭证》（复印件），且产品适用范围须与本次采购要求相符。
8. 本项目不接受联合体投标。

三、技术参数要求

               胸外科微创手术器械参数要求

血管钳：360×18×90°，滑板式，弯，1×2齿
1. 总长360毫米，90度弯，弯高18毫米，杆径6毫米，滑板式，DeBakey齿，双关节，有锁止牙，指圈式（总长公差为：±3%）；
2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为40-48HRC；
3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米；
4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定；
5.钳头开闭灵活，齿形清晰，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。

海绵钳：360×10，滑板式，弯，小切口
1.总长360毫米，头宽10毫米，杆径8毫米，双关节，滑板式，弯，小切口用，DeBakey齿，指圈式（总长公差为：±3%）；
2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为40-48HRC；
3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米；
4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定；
5.钳头开闭灵活，齿形清晰，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
      
海绵钳：310×5，滑板式，弯有槽，小切口
1. 总长310毫米，蛇头型，头宽5毫米，弯，横齿，杆径5毫米，滑板式，双关节，带锁扣，指圈式，小切口用（总长公差为：±3%）；
2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为40-48HRC；
3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米；
4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定；
5.钳头开闭灵活，齿形清晰，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。

精细剪：320×2，滑板式，弯，窄头
1. 总长320毫米，弯，窄头，头宽2毫米，杆径6毫米，滑板式，双关节，指圈式（总长公差为：±3%）；
2.与患者接触部分的材料采用30Cr13材料制成，应经热处理，硬度为48-56HRC；
3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米；
4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定；
5.开闭灵活，剪切性能良好，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。

夹持钳：340×2.5，滑板式，弯头，指圈式，小切口
1. 总长340毫米，头宽2.5毫米，滑板式，弯头，指圈式，小切口，5毫米杆径（工作长度或总长公差为：±3%）；
2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为40-48HRC；
3.外表面为无光亮，外表面粗糙度Ra值为：不大于0.8微米；
4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定；
5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。

小切口组织钳：340×10，滑板式，匙形，淋巴
1.总长340毫米，头宽10毫米，杆径5毫米，弯，滑板式，匙形，淋巴（工作长度或总长公差为：±3%）；
2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为377-478HV0.2；
3.外表面为无光亮，外表面粗糙度Ra值为：不大于0.8微米；
4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定；
5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。

四、递交响应文件事宜
1. 文件内容： 响应文件应至少包含但不限于以下内容：
   · 投标函、报价表（需注明设备品牌、型号、单价、总价及交货期）。
   · 详细的货物说明及技术参数偏离表。
   · 供应商资格证明文件（详见第二条要求）。
   · 医疗器械注册证/备案凭证复印件。
   · 制造商授权书或代理证明（如适用）。
   · 售后服务承诺书（需明确保修期限、响应时间、维修服务等内容）。
2. 递交形式： 纸质版文件，密封包装。
3. 递交地点： 齐齐哈尔医学院附属第二医院采购供应科（地址：黑龙江省齐齐哈尔市建华区中华西路64号）。
4. 联系人： 薛老师
5. 联系电话： 0452-2739763
[bookmark: _GoBack]6. 报名截止时间：2026年8月11日— 2026年8月14日。逾期送达或未密封的响应文件将不予受理。 
（请注意：自本公告发布之日起，共三个工作日。请供应商自行计算并把握截止时间。）
