- 齐齐哈尔医学院附属第二医院采购床旁监护仪需求

- 项目编号：QY-FSEY-2026011

- 为进一步提升我院医疗服务能力，满足临床治疗需求，根据医院年度采购计划及预算安排，本着公开、公平、公正的原则，现面向社会公开采购床旁监护仪贰台。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

- 项目概况

- 1、项目名称：齐齐哈尔医学院附属第二医院床旁监护仪

- 2、采购内容：床旁监护仪贰台

- 3、采购预算：单价预算为人民币贰万元整（￥20000.00）报价超过此预算的投标将被视为无效。

- 4、设备用途：主要用于对消化科病房病情危重患者的各项生命体征进行实时、连续的监测。

- 二、供应商资格要求：具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照（副本复印件）。

- 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 5. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 6. 必须具备有效的《医疗器械经营许可证》(投标人为生产企业除外)，并提供所投产品的《医疗器械生产许可证》(投标人为生产企业)和第三类医疗器械《医疗器械注册证》。

- 7. 所投产品必须为合法注册的医疗器械，提供《中华人民共和国医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》（复印件），且产品适用范围须与本次采购要求相符。

- 8. 本项目不接受联合体投标。

- 三、技术参数要求

病人监护仪参数

- 1、★一体化多参数监护仪，彩色显示屏≥10英寸，分辨率≥1280×800像素。

- 2、★屏幕为电容触摸屏，亮度自动调节，具备根据环境光自动调节屏幕亮度功能。

- 3、具有单独的电池仓，免螺丝刀拆卸更换电池。

- 4、安全规格：ECG, RESP、TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

- 5、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析和对应报警功能。

- 6、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

- 7、配置3/5导心电，支持升级6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能；具有呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。

- 8、具有QT/QTc测量功能，QT和QTc实时监测参数测量范围：200ms～800 ms。

- 9、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。

- 10、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

- 11、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果。

- 12、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

- 13、具有多导同步分析功能。

- 14、具有≥25种心律失常分析，至少包括房颤、室颤、停搏。

- 支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

- 15、提供双通道体温和温差参数的监测。

- 16、NIBP测量范围：10 mmHg-290mmHg。

- 17、具有24小时血压动态分析功能。

- 18、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求。

- 19、支持监测参数报警限一键自动设置功能。

- 20、★支持升级临床辅助工具：脓毒血症指南、EWS早期预警评分、GCS格拉斯哥昏迷指数、24小时心电概览、CCHD先心病筛查。

- 21、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。

- 22、具备≥1000条事件回顾功能。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

- 23、≥2000组NIBP测量结果列表。

- 24、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。

- 25、支持48小时全息波形的存储与回顾功能。

- 26、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

- 27、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

说明：“★”号条款为实质性条款，需提供佐证材料，（佐证材料包括说明书或注册证或官网截图或产品彩页并明确标注页码）若有任何一条负偏离或不满足响应文件则无效。

- 四、递交响应文件事宜

- 1. 文件内容： 响应文件应至少包含但不限于以下内容：

- · 投标函、报价表（需注明设备品牌、型号、单价、总价及交货期）。

- · 详细的货物说明及技术参数偏离表。

- · 供应商资格证明文件（详见第二条要求）。

- · 医疗器械注册证/备案凭证复印件。

- · 制造商授权书或代理证明（如适用）。

- · 售后服务承诺书（需明确保修期限、响应时间、维修服务等内容）。

- 2. 递交形式： 纸质版文件，密封包装。

- 3. 递交地点： 齐齐哈尔医学院附属第二医院采购供应科

- （地址：黑龙江省齐齐哈尔市建华区中华西路37号）。

- 4. 联系人： 薛老师

- 5. 联系电话： 0452-27397636. 报名截止时间：2026年06月09日— 2026年06月12日。逾期送达或未密封的响应文件将不予受理。

- （请注意：项目公示期为自本公告发布之日起，三个工作日。请供应商自行计算并把握截止时间。）