- 齐齐哈尔医学院附属第二医院生物全柜采购需求

- 项目编号：QY-FSEY-2025001

- 为进一步确保我院药物在无菌、无污染的条件下进行，保证输液用药安全，根据医院年度采购计划及预算安排，本着公开、公平、公正的原则，现面向社会公开采购生物安全柜医疗设备一台。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

- 项目概况

- 项目名称：齐齐哈尔医学院附属第二医院生物安全柜

- 采购内容：生物安全柜一台

- 3、采购预算：单价预算为人民币叁万元整（￥30,000.00）报价超过此预算的投标将被视为无效。

- 4、设备用途：提供三重防护屏障，保护操作人员，样本及实验环境免受感染性生物材料的气溶胶污染，降低实验室及外部环境的污染风险。

- 二、供应商资格要求：  具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照（副本复印件）。

- 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 5. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 6. 必须具备有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》（经营范围须包含Ⅱ类医疗器械）。

- 7. 所投产品必须为合法注册的医疗器械，提供《中华人民共和国医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》（复印件），且产品适用范围须与本次采购要求相符。

- 8. 本项目不接受联合体投标。

- 三、生物安全柜技术参数要求

- （1）分类：A2型，30%外排，70%循环

- （2）外部尺寸≥（L×D×H）1100mm×755mm×2200mm；

- （3）内部尺寸≥（L×D×H）940mm ×600mm×660mm 。

- （4）台面距离地面高度：770mm（尺寸可根据要求订制修改）

- （5）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s

- （6）系统排风总量：360 m³/h

- （7）额定功率：1500VA（包含操作区插座负载，总负载不能超过1000VA,单个插座功率最大500VA）

- （8）噪音等级：≤65dB（A）

- （9）照明：≥1000lx

- （10）过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%

- （11） 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105

- （12） 产品安全性：菌落数≤5CFU/次

- （13） 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

- （14）严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持10min后气压不低于450Pa。

- （15）前窗关闭双重触发信号，使紫外灯杀菌消毒功能正常开启；

- （16）负压风道设有异物过滤结构，防止纸屑等异物进入风机系统影响产品正常运行；

- （17）全柜既符合行标YY0569-2011《Ⅱ级生物安全柜》，也符合国标GB 41918-2022《生物安全柜》的要求。

- 注：台面距离地面高度（尺寸可根据要求订制修改）

- 四、递交响应文件事宜

- 1. 文件内容： 响应文件应至少包含但不限于以下内容：

- · 投标函、报价表（需注明设备品牌、型号、单价、总价及交货期）。

- · 详细的货物说明及技术参数偏离表。

- · 供应商资格证明文件（详见第二条要求）。

- · 医疗器械注册证/备案凭证复印件。

- · 制造商授权书或代理证明（如适用）。

- · 售后服务承诺书（需明确保修期限、响应时间、维修服务等内容）。

- 2. 递交形式： 纸质版文件，密封包装。

- 3. 递交地点： 齐齐哈尔医学院附属第二医院设备科（地址：黑龙江省齐齐哈尔市建华区中华西路37号）。

- 4. 联系人： 薛老师

- 5. 联系电话： 13258696660

- 6. 截止时间： 2025年11月10日 上午11时30分（北京时间）。逾期送达或未密封的响应文件将不予受理。

- （请注意：自本公告发布之日起，共三个工作日。请供应商自行计算并把握截止时间。）